2023年第2次设备论证比选项目公示

| 序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康复科 | 认知障碍评估及治疗仪 | 1 | 用途：能进行认知障碍的评估及治疗。 要求：1、有触屏互动功能； 2、具有眼动跟随功能。 |
| 2 | 儿科 | 视力计 | 1 | 用途：用于0-16岁儿童的视力检查。 要求：1、检测距离1米以内； 2、检测距离自动监控。 |
| 3 | 普外科 | 超声内镜系统 | 1 | 用途：可进行消化道黏膜下病变的诊断、消化道肿瘤的分期、胃肠道淋巴瘤的诊断等。 要求： - 配置包含：超声主机、图像处理器、超声电子上消化道内窥镜、医用监视器、台车、内镜注水系统等； - 超声主机具备彩色触摸控制屏，尺寸≥10英寸； - 内窥镜视野角≥120°，景深包含3-100mm； 4、配套部件设备最好为同品牌（考虑兼容性及操作系统一致）。 |
| 4 | 放射科 | 数字医用诊断X射线透视摄影系统 | 1 | 用途：用于消化道造影、妇科、泌尿科等造影透视及DR摄片检查。 要求： 1、配置大尺寸17×17英寸动态平板探测器； 2、具备较高X光球管阳极热容量和高压发生器功率，便于连续长时间检查； 3、具有实时图像存储、显示、回放功能。 |
| 5 |  | 骨密度计算机辅助检测软件 | 1 | 用途：利用CT相关数据，对患者进行骨密度测定。 要求： - 可实现多台CT并行分析（不限定品牌）； - 扫描时无需外部校准体模，不受床高、长度限制。 |
| 6 | 心内科 | 血管内皮功能检测仪 | 1 | 用途：用于高血压相关辅助检查。 要求： 1、同步显示血管横截面、纵截面； 2、可回放检测过程中血管扩张变化； 3、具备显示血管横切面血流图功能； 4、可测量静息时血管内径(mm)及扩张状态血管内径最大值(mm)。 |
| 7 | 超声科 | 超高端心脏四维彩色超声诊断仪 | 1 | 用途：主要用于心脏功能的评价：冠心病、心瓣膜病、高血压心脏病等疾病的诊断；心脏手术或介入治疗的引导、监测和评价；心脏再同步化治疗(CRT)的监测的评价等。 要求： - 不低于21寸高分辨率彩色液晶显示器； - 支持单晶体凸阵、相控阵和容积探头； - 经胸和经食管探头下具有：.三维成像技术、组织多普勒成像、二维斑点追踪成像、心肌定量声学造影技术。 |
| 8 | 血透室 | 血液透析机 | 5 | 要求： 1、透析液流速：设置范围：300 — 800mL/min可调； 2、透析液温度：设置范围：35 - 39℃调节； 3、血泵速度：设置范围：0 — 500mL/min调节； 4、脱水速度：设置范围：0.0 — 4.00L/h调节； 5、脱水精度：±1％； 6、可行高通量透析； 7、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定曲线； 8、配置干粉支架； 9、通讯组件：有数字化计算机信息网络接口，可连接透析管理系统； 10、配置自动血压监测装置，可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |
| 9 | 血透室 | 血液透析滤过机 | 5 | 要求： 1、联机自动生成置换液（on-line）、透析液； 2、置换液达到超纯透析标准； 3、具备透析液细菌过滤器； 4、浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定曲线； 5、透析液流速：设置范围：300 — 800mL/min，可调； 6、透析液温度：设置范围：35 - 39℃,可调； 7、血泵速度：设置范围：0 — 500mL/min,可调； 8、脱水速度：设置范围：0.0 — 4.00L/h,可调； 9、脱水精度：±1％； 10、配置干粉支架； 11、通讯组件：有数字化计算机信息网络接口，可连接透析管理系统； 12、配置自动血压监测装置，可自动监测和记录患者透析期间的心率、血压变化。 |